Техническое описание и

инструкция по эксплуатации

0.140.286 ТО

75ШС

ШУНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его технико-эксплуатационные параметры, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Шунты измерительные стационарные взаимозаменяемые предназначены для расширения пределов измерения магнитоэлектрических амперметров и счетчиков амперчасов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Класс точности 0,5.

- Падение напряжения на потенциальных зажимах шунта 75 mV при соответствующем номинальном токе.

- Предел допускаемой основной погрешности шунта должен быть ± 0,5 %.

Предел допускаемой вариации значений сопротивления шунта, появляющейся вследствие возникновения термоэлектродвижущей силы при номинальной токовой нагрузке, равен половине предела допускаемой основной погрешности шунта.

- Номинальные токи и номинальные сопротивления шунтов сведены в табл. I.

- Шунты поставляются для работы при температуре от минус 40 до плюс'50°С и при относительной влажности 90% при температуре 35°С и имеют обозначение 75ШС МЗ и 75ШС Т2.

Таблица I

| Номинальный ток, А | Номинальное сопротивление, мкОм |
| --- | --- |
| 5 | 15000 |
| 10 | 7500 |
| 20 | 3750 |
| 30 | 2500 |
| 50 | 1500 |

2.6. Шунты относятся к однофункциональным невосстанавливаемым неремонтируемым изделиям.

Параметрами, по которым определяются отказы, являются: основная погрешность и вариация (п. 2.3 ТО).

Предельным состоянием шунта является превышение норм выше указанных параметров.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Шунт с токовыми и потенциальными зажимами (согласно чертежу).

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации - на партию шунтов, отправляемых в один почтовый адрес.

Примечание. По требованию заказчика допускается поставка шунтов без токовых и потенциальных зажимов.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ШУНТА

4.1.	Шунты выполнены в виде перемычки из манганина, впаянной твердым припоем в наконечники из латуни или меди, укрепленные на пластмассовом основании.

Наконечники имеют резьбовые отверстия для потенциальных зажимов - винтов и отверстия для токоведущих зажимов - болтов.

4.2.	Габаритные размеры шунтов показаны на рисунке.

Масса шунтов  (без токовых и потенциальных зажимов):

на 5 и 10 А - 0,05 kg ;

на 20,30 и 50 А - 0,07 kg .

Размеры потенциальных зажимов - М5х8.

Размеры токоведущих зажимов -    М4х6

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. К наконечникам шунтов присоединить изолированные медные провода с сечением» указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Номиналъный ток щунта, А | Сечение проводов, mm2 |
| --- | --- |
| 5 | 0,75 |
| 10 | 1,00 |
| 20 | 2,50 |
| 30 | 6,00 |
| 50 | 10,00 |

- Длина проводов не менее одного метра с каждой стороны.

- К потенциальным зажимам подсоединить калиброванные провода, соединяющие шунт с прибором.

- Шунт монтировать на щите таким образом, чтобы продольная ось шунта была расположена горизонтально.

Щунт подключайте только при обесточенной цепи.

6.	УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

6.1. Поверку шунтов производить согласно ГОСТ 8.337-78.

7.	ПРАВИМ ХРАНЕНИЯ

7.1. Шунты должны храниться при температуре от I до 50°С и относительной влажности до 80%.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1.	Шунт 75ШС общепромышленного исполнения должен укладываться в коробку вместе с комплектом"токоведущих и потенциальных зажимов, обернутых в бумагу. При транспортировании
коробка укладывается в ящик с амортизационным материалом.

Укомплектованный шунт 75 ШС экспортного исполнения укладывается в коробку, затем в ящик с амортизационным материалом.

Для отправки водным путем и в районы с тропическим климатом коробки с шунтами 75 ШС оборачиваются в бумагу и укладываются в полиэтиленовый чехол с влагопоглотителем. Чехол заваривается и укладывается в ящик с амортизационным материалом.

Дата консервации и дата упаковывания совпадает. Срок переконсервации - I год.

8.2.	Транспортирование шунтов может производиться любым
видом транспорта, в том числе на самолетах в герметизирован
ных отсеках, в диапазоне температур от минус 50 до плюс
60°С и относительной влажности до 95% (при 60°С).